固定式电子秤（电子汽车衡）

1、技术参数

1．1型号

S  C  S - XXX

最大称重量（t）

示值显示：数字显示

传力结构：电阻应变式称重传感器

衡器类别：地上衡

1. 2适用技术标准

GB/T7723-2002固定式电子秤国家标准

JJG539-97数字指示秤检定规程

1. 3称重误差范围

| 称重量 | 允 许 误 差 范 围 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 新制造的和修理后的 | 使用中的 |
| 0-500d | ±0.5d | ±1.0d |
| 500-2000d | ±1.0d | ±2.0d |
| ﹥2000d | ±1.5d | ±3.0d |

2、产品适用的工作条件和工作环境

- 工作环境湿度：≤95%

- 工作电源：220AV（-15%～+10%），50Hz±2%

- 工作环境温度：传感器：-20℃～+60℃，仪表: -10%℃～+40℃

- 最大安全载荷：最大称重量125%F.S

- 温度变化：≤5℃/h

- 用于某些特殊环境时，根据用户需要确定。

3、产品系统及主要结构介绍

3.1产品配置

电子汽车衡系统标准配置由称重部分（秤体）和显示部分（仪表）两大部分组成，根据用户不同需要可选其它外接设备以组成各种配置，包括：计算机、打印机、大屏幕显示器、稳压电源等。

3.2工作原理

被称重物或载重汽车置于秤台上时，在重力作用下，秤台将重力传递至称重传感器，使传感器弹性体产生形变，贴附于弹性体变梁上的应变计电阻值发生变化，由应变电阻接成的电桥失去平衡，电桥输出与重量数值成比例的电信号，经线性放大器将信号放大，再经A/D转换为数字信号，由微处理机（CPU）对重量信号进行处理后直接显示出重量数值。如果显示仪表与计算机、打印机连接，仪表可同时把重量信号给计算机等设备组成的称重管理系统。

系统配置图

3.3基本功能（具体阅读仪表使用说明书）

汽车衡可选配多种形式的称重管理机（仪表），如HT9800，XK3190等。

A、HT9800称重管理机主要功能：

（1）面板式数字调校及工作参数设置

（2）独创的称重系统检测功能，可在标定之前检测传感器传力机构的工作状态，及线性误差，

使调校更方便；

（3）可长期存贮600个皮重，按车号进行处理，并可通过打印机输出皮重记录；

（4）可长期存贮2000条称重记录，累计总毛重及总净重 。可按车号，货号、称重时间等10种打印格式的统计报表；

（5）手动累计功能，累计数可达10000次；

（6）可进行一般称重、去皮称重、累计称重等功能 。

（7）具有键盘输入存皮重、先称毛重自动存皮重等多种皮重处理方式；

（8）具有自动追零、毛重/净重转换、开机自动清零、负毛重回零、负净重回毛重功能；

（9）具有查看日期、时钟、皮重、累计结果等功能，其时钟为实时时钟，并可将时钟通过同步串行接口送至大屏幕成为电子钟；

（10）具有RS-232或20MA电流环二路串行输出接口，可同时接计算机、打卡机或内置 微型打印机；

B、XK2000A9P主要功能包括去皮、预置皮重功能，手动、自动中文打印功能，内部时钟、日历，多种出错信息提示，数据贮存和断电保护，串行通讯功能，大屏幕接口等。

3.4选配件简介

计算机称重管理系统

汽车衡可配备各种型号的计算机与称重显示仪表联机工作，专用的管理软件系统具有菜单提示人机对话，中文打印和显示等功能，系统处理包括日期、时间、序号、品名、车号、皮重、净重、累计、分项累计、制表、汇总等功能，全部报表可由打印机打印。记录可自定义，用户可根据自己的需要设置磅单的格式。包括单机版和网络版；

（1）单机版：适合于没有组建企业内部网络的小型企业，可以作为一个单独的管理单元使用。

（2）网络版：该版本增加了网络接口，可直接接到用户内部管理网络，实现各相关数据加权管理，自动处理数据等。

大屏幕显示器

电子汽车衡专用大屏幕显示器采用微机控制和超高亮度发光二极管作数字、字符显示，经特殊光栅处理，可在阳光下使用，显示清晰，视角范围大，外壳采用定制铝合金及主塑件，美观大方，安装方便、操作简单。

打印机

可根据用户需要配置LQ300K、KP1121等打印机。

稳压电源

配置专用稳压电源提供稳定的电源，在断电时可保护称重系统数据安全；

若用户需要防雷击，应增设避雷针，避雷针的设置请用户聘请专业工程技术人员进行服务。

4、调试与标定

所有线端接好后，全面检查线路是否连接正确，有无松动断线。

系统通电预热15分钟以上。

加砝码按规程进行调试、标定。整机调试的主要步骤：→偏载试验→准确性试验→重复性试验→鉴别力试验。

汽车衡出厂时，所有参数均已设定好，并进行过标准校正，到用户现场首先需要进行量程和零基准调整，其次进行量程调节，一般不需要进行重设定和校正，一旦更换传感器等元件时则需要重新设定和校正。

若各个传感器垫板相对差数较小（在2mm以内），则调平接线盒，加1/3满量程砝码标定后，各偏载点误差及称量误差均应小于0.5d，通过适当调整接线盒内各点的电位器，即可调好。

如秤体不接接线盒，传感器配套无误的话，水平找正，加1/3满量的砝码，误差一般在1d以内。如传感器找正，某个偏载点的误差在5d以上，很可能是该点的传感器有问题。

自检：汽车衡安装调试后按JJG539-97检定规程的有关内容进行计量性能检查。

5、交付

调试自检合格后，交当地有关计量部门于15日内进行检定，经计量部门检验合格，颁发鉴定证书后，即可投入使用。

6、操作说明

称重车辆的载荷不允许超过秤的最大称量。

衡器经安装调试好后，须经当地政府计量部门检定，发给检定合格证后方可正式启用。

仪表开机预热一般为15分钟，下班须切断电源，不能在仪表通电情况下插拔传感器插头。

用户不能擅自变更仪表的工作参数。

司磅员及维修人员须经过培训，合格后方可进行称重操作或维修。

仪表出现错误代码时，参见仪表说明书，了解代码含义和处理方法。

车辆驶入秤台后，车速低于5KM/h，缓缓刹车，车停稳后计量，车辆进入秤台应直线行驶，并尽可能停留在秤台中心位置。

7、维护保养

秤台四周间隙内不得卡有石子、煤块等杂物。

经常检查间隙是否合理，秤体限位螺丝不应与基础接触，一般间隙2-3mm。

经常清扫台面，保持清洁，不得有积水，表面油漆应定期重新刷涂。

禁止在台面上进行电弧焊作业，以免损坏仪表和传感器。

经常用柔软洁净的擦布擦拭仪表，不可用有机溶剂擦拭仪表。

8、服务说明

本公对电子汽车衡从交付用户之日起一年免费保修。在一年保修期内，任何因产品质量出现问题，我公司都提供相用的免费服务，因用户使用或其它不可抗力造成的产品损坏或性能不稳定的不在保修范围内。若用户在使用过程中对产品计量性能有异议或不能正常使用时，请用户按计量法有关规定，联络当地计量部门进行重新检定，并通知我公司派人进行协助。

公司并提供产品终生维修服务。